- 机电产品国际招标

- 标准招标文件

- （第二册：投标邀请、投标资料表、合同专用条款、

- 货物需求一览表及技术规格）

招标编号：1118-204fjzxzb001

招标项目名称：医用直线加速器国际招标项目

采购人名称： 福鼎市医院

福建省智信招标有限公司

二0二0年五月

第五章   投 标 邀 请

日    期：2020年   月   日

招标编号：1118-204fjzxzb001

1．福建省智信招标有限公司（以下简称“招标机构”）受招标人委托，邀请合格投标人就医用直线加速器国际招标项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

招标货物名称及数量：

品目号1-1、医用直线加速器（壹套）。

2．有意向的合格投标人可从福建省智信招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．招标文件售价：500元人民币，若邮寄，另加50元，招标文件售出一概不退。福建省智信招标有限公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

4. 所有投标文件应于 2020年  月  日  午     (北京时间) 之前递交到福建省智信招标有限公司开标大厅（福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元）。

5．定于2020年  月  日  午     (北京时间)在福建省智信招标有限公司开标大厅（福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元）公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

招标机构：福建省智信招标有限公司

地    址：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

邮    编：350001

联 系 人：王小敏（购买标书）、张博艺（项目负责人）

电    话：(0591)88318332、87530730、87616211转813

传    真：(0591)87568219

电子函件：zhixin02@126.com

开户银行：中国光大银行福州市杨桥支行

开户名称：福建省智信招标有限公司

帐    号：087739120100304037933

美元账户

名称：福建省智信招标有限公司

账号：351008010146310006950

开户行：交通银行福建省分行

第六章     投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 和 招 标 文 件 |  |  |  |
| 1.1 | 招标人名称：福鼎市医院 招标人地址：福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号 联 系 人：施德国 电 话：13626971362 |  |  |
| 1.1 | 合同名称：医用直线加速器国际招标项目采购合同 |  |  |
| 1.2 | 招标机构名称：福建省智信招标有限公司 地 址：福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 电 话：（0591）88318332、87530730、87616211转813 联系人：张博艺 邮 箱：zhixin02@126.com 传 真：（0591）87568219 |  |  |
| 2.2 | 合格货源国限制： 应为来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区 |  |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| 8 | 投标的语言：中文和/或英文，如有冲突以中文为主。 |  |  |
| *11.4 | 不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 |  |  |
| *11.5 | 本次招标合同包1最高限价为人民币2000.00万元。超过合同包最高限价为无效报价。 |  |  |
| 11.6.1 | 中华人民共和国境内货物和服务投标报价：现场交货价（包含生产厂至最终目的地的内陆运输费，保险费和其他当地发生的伴随服务费）。 |  |  |
| 11.6.2 | 中华人民共和国境外货物和服务投标报价：DDP（包含进口环节税、增值税、运保费等货物到达医院现场期间所发生的一切费用）。 |  |  |
| 12.1 | 中华人民共和国境内货物和服务投标货币：人民币。 |  |  |
| 12.2 | 中华人民共和国境外货物和服务投标货币：美元或其他国际主要流通货币。 |  |  |
| *13.1 | 本次招标不允许联合体投标。 |  |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| *13.3 |  | 资格证明文件： 1．如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到并提供货物制造商同意其在本次投标中提供货物的正式授权书。（格式见第四章制造商出具的授权函） 2. 投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“医疗器械注册证”的设备，并提供证明材料； 3．投标人应当提供在开标前三个月内由其开立基本账户的银行开具的银行资信证明的原件或复印件。 4．境内投标人应提供合格的营业执照（副本）复印件和医疗器械生产（经营）许可证复印件。 5．境内投标人的授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中，授权书应加盖投标人企业公章。如法定代表人自身参加投标，不需此项。 评标委员会将保留评标时对所有资格证明文件原件的核查权力。 |  |
| 14.3 |  | 货物验收后运行十年所需的备件。 |  |
| 15.1 |  | 投标保证金金额：合同包1为40.00万元人民币。 |  |
| 15.3 |  | 投标保证金形式：汇票、转帐、现金支票或电汇。（以支票形式提交的投标保证金应当从基本账户转出） 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内有效。 |  |
| *16.1 |  | 投标有效期：90天，投标有效期不满足，将导致其投标文件被拒绝。 |  |
| 17.1 |  | 正本壹份，副本伍份（其中至少有一份中文本）。正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，应编制封面、目录、页码，同时提供电子介质的投标文件，须与纸质版一致。 |  |
| *17.2 |  | 投标文件正本的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注“*”的条款或参数）响应等相应内容必须逐页小签，否则构成废标。 |  |
| 18.2 |  | 投标书递交至：福建省智信招标有限公司 |  |
| 18.2 |  | 投标邀请的标题：医用直线加速器国际招标项目 编 号：1118-204fjzxzb001 |  |
| 19.1 |  | 投标截止期：2020年 月 日 午 （北京时间） |  |
| 开 标 与 评 标 |  |  |  |
| 22.1 |  |  | 开标日期：2020年 月 日 午 （北京时间） 地 点：福建省智信招标有限公司 |
| 23.1 |  |  | 评标办法：最低评标价法 |
| 26.3 |  |  | 评标价量化因素：投标人须知第26.3 1). 2). 3). 4). 5). 7). 8). |
| 26.4 .1 |  |  | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供：货物包装数量以及每件包装箱的尺寸和运输重量。 |
| 26.4.2 |  |  | 交货期的偏离 所选方案： 26.4.2 1) 交货期：合同签订后90天内交货； 调整用的百分比（%）：每超过一周，评标价增加投标总价的 1 %；最高不能超过2周，超过2周则为废标。 |
| *26.4.3 |  |  | 付款条件的偏差 所选方案：26.4.3 1) 对招标文件提出的付款条件的任何负偏离将导致废标 |
| 26.4.4 |  |  | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1) |
| 26.4.5 |  |  | 买方中国境内的备件供应和售后服务设施所需费用：买方在中华人民共和国境内得到投标货物的备件供应和售后服务设施的可能性，若没有，则评标价格在投标总价的基础上增加1% |
| 26.4.6 |  |  | 决定运行和维护费用 所选方案：不适用 |
| 26.4.7 |  |  | 设备性能和生产率：所选方案：26.4.7 2） 调整方案： 投标人应对招标文件第八章“二-五”项中各条（款）的要求逐条（款）响应。 1.标注“*”号的为关键性条款，对这些关键性条款的负偏离将导致废标。投标人应在投标文件中对标注“*”号的技术参数提供生产厂商公开发布的印刷资料、检测报告等技术支持资料，未提供的评标时评标委员会有权不予认可。 2.除“*”号外其它条款如达不到招标文件所要求的,每项按投标价1%的比率增加计入评标价。 3.除“*”号外其它条款合计负偏离≥5项（款）不满足要求，则技术评议不合格。 4.凡超出技术规格中所要求的参数(正偏离),不降低评标价。招标文件中标注“*”号的为关键商务条款、技术参数，对这些关键商务条款、技术参数的任何偏离将导致废标。 |
| 26.4.8 |  |  | 备选方案及其它额外的评标因素和标准： ① 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。 ② 对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。 |
| 授 予 合 同 |  |  |  |
| *36 |  | 36.1招标服务费： - 中标方须向招标机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。 - (1)以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数。 - (2)招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会文件规定按差额定率累进法计算。 - (3)招标代理服务费币种与中标的币种相同。 - (4)中标人在领取中标通知书时按规定的标准一次向招标公司缴清招标代理服务费。 - 36.2中标方如未能按36.1条规定办理，招标人将不予退还其投标保证金，并保留追收招标代理服务费的权利。 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |  |
| - ①境内投标商如是代理，必须是经过制造商正式授权；对于未经制造商授权，其投标将被拒绝。 - ②投标人在投标截止期前如未在中国国际招标网（www.chinabidding.com）上作为供应商网上注册，未完成注册不得参加投标。 - ③特别提示：投标人提供的投标分项报价表，如不提供详细分项报价，只用“已含在总价中”之类的模糊用语，将视为没有实质性响应招标文件。 - ④投标人在填写技术规格偏离表时应对招标文件技术要求逐项填写，且必须用具体数字或文字表述，不能仅填写“偏离”或“不偏离”，否则视为未做实质性响应，其投标文件将拒绝。 |  |  |  |

第七章     合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称、地址：福鼎市医院（福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号） 项目现场名称：福鼎市医院（福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号） |
| 7.1 | 履约保证金金额：/ 履约保证金币种：合同货币 |
| 7.3 | 履约保证金形式：电汇、转账、银行保函或不可撤销的信用证 |
| 11 | 项目现场：福鼎市医院（福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号） |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：16.1 1).2).3).4).5) |
| 17.2 | 备品备件要求：卖方应提供验收后运行十年所需的备品备件清单及单价，其费用包括在合同价格内。 |
| 18.2 | 质量保证期为设备最终验收合格后72个月。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限为卖方接到买方通知后7天 |
| 20.1 | 付款方法和条件：合同签订后一个月内支付货款10%，货到医院一个月内支付货款60%，验收合格满一年后，供方提供中标价5%且60个月有效期的银行履约保函给医院，医院一个月内支付货款30%。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：福鼎市医院（福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号） |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和（合同买方/制造商所在国）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动 |  |

- 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 医用直线加速器 | 壹套 | 合同签订后90天内交货 | 福鼎市医院（福鼎市山前街道百胜村委会朝晖路956号） |

二、主要技术规格及要求:

| 1 | 主机基本要求 |
| --- | --- |
| *1.1 | 加速管：采用行波或驻波技术，免费内质保≥10年 |
| 1.2 | 微波功率源：磁控管或速调管 |
| 1.3 | 微波输出的峰值功率≥5MW |
| 1.4 | 束流偏转与输出系统：滑雪式磁偏转系统或270°偏转系统。 |
| 1.5 | 影像引导动态调强放疗集成化专用加速器平台, 控制系统须为Integrity或Maestro系统平台。 |
| 2 | X射线束特性 |
| 2.1 | X线能量规格：提供不少于两档X线能量。 |
| 2.2 | 射野尺寸：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm） |
| 2.3 | 常规X射线最大剂量率≥600MU/min |
| 2.4 | 常规X射线最小剂量率≤25MU/min |
| 2.5 | X射线平坦度：5 cm x 5 cm 至30 cm x 30 cm:≤106%； 大于30cmx 30 cm：≤110% |
| 2.6 | X射线对称性≤1.03 |
| 2.7 | 剂量率变化档：≥255档, 连续自由跳跃改变 |
| 2.8 | 光野与射野的一致性：≤1mm |
| 3 | 电子线射线束特性 |
| 3.1 | 电子线能量：4MeV 至 22MeV范围内，用户最多可选6档能量。 |
| 3.2 | 电子线最大剂量率：≥600MU/min |
| 3.3 | 电子线平坦度≤1.03 |
| 3.4 | 电子线对称性≤1.03 |
| 3.5 | 电子线的X线污染：≤12MeV:≤2%；＞12MeV:≤4% |
| 3.6 | 电子线限光筒：射野6cm×6cm—25cm×25cm范围内用户可选择五种尺寸。 |
| 3.7 | 限光筒安全性：有安全软件、铅挡块锁定和机械连锁防碰装置 |
| 3.8 | 使用限光筒时的光野：光野始终可见，能看到灯光野和光距尺 |
| 4 | 机械运动系统 |
| 4.1 | 机架旋转角度（顺时针和逆时针方向）≥360度 |
| 4.2 | 旋转角度误差：≤0.5度 |
| 4.3 | TAD距离:100±0.2cm |
| 4.4 | 等中心高度：≤125cm |
| 4.5 | 等中心到机头的净空间≥43cm |
| 4.6 | 等中心精度≤1mm半径球体 |
| *4.7 | 应具有0°～60°范围内每度连续可调的自动楔形板 |
| 4.8 | 准直器系统: 可旋转范围≥360°，到位精度误差≤0.1° |
| 4.9 | 独立准直器移动范围–12cm～+20cm |
| 5 | 电动多叶准直器（MLC）系统 |
| 5.1 | 配置内置式电动多叶准直器（MLC） |
| *5.2 | 同侧任意相邻两叶片端面距离：≥32cm。 |
| 5.3 | 所有叶片在等中心平面的最大投影宽度：≤10mm。 |
| 5.4 | 叶片数量：≥40对。 |
| *5.5 | 最大照射野：≥40×40cm |
| 5.6 | 叶片移动精度：≤0.2mm。 |
| 5.7 | 叶片的移动速度：≥2.5cm/s。 |
| 5.8 | 叶片端面半影(等中心处)：≤7mm。 |
| *5.9 | 叶片间漏射（不含钨门）：≤0.5%。 |
| 6 | 治疗床 |
| 6.1 | 治疗床：床面板要求是全碳纤维材料，治疗床能够在控制室遥控。 |
| 6.2 | 治疗床运动有电机驱动方式，可调速运动。也可有手动控制方式。 |
| 6.3 | 负载能力≥200公斤。当床面升降20cm时，床面最大水平位移≤2mm。 |
| 6.4 | 前后移动范围≥100cm，误差≤±0.2cm |
| 6.5 | 左右移动范围：≥50cm，误差≤±0.2cm |
| 6.6 | 垂直移动范围：移动范围≥110cm |
| 6.7 | 治疗床的等中心旋转≥±95度 |
| 6.8 | 等中心旋转精度：≤1度 |
| 6.9 | 在负载情况下，治疗床的等中心转轴相对于加速器等中心的最大偏差≤±1mm。 |
| 6.10 | 治疗床面板：床面整体采用全碳纤维结构，可用于自动摆位，以及便于IGRT的自动摆位校正。 |
| 6.11 | 提供专用于影像引导治疗的治疗床面板 |
| 6.12 | 在治疗床任意位置锁定后，前后、左右的可移动范围≤0.5mm，可旋转的范围≤0.5° |
| 7 | 影像引导系统 |
| 7.1 | 千伏级X射线成像系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 |
| *7.2 | 非晶硅平板探测器尺寸≥40cm×40cm，具备防碰撞功能。 |
| 7.3 | 分辨率≥1024×1024 |
| 7.4 | 探测器成像线性度：≥10 lp/cm |
| 7.5 | 影像灰度值：≥15 bit |
| 7.6 | 影像重建Filed-of-View：≥50cm×26cm |
| 7.7 | 图像采集孔径：≥88cm |
| 7.8 | X线源为40kW的X线球管，输出电压为70～150kVp |
| 7.9 | 影像引导成像方式：支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式 |
| 7.10 | KV级影像验证系统最大容积图像孔径：≥50cm。 |
| 7.11 | 机架一次旋转z轴（AP方向）可采集图像最大长度：≥25cm。 |
| 7.12 | 实现定位影像采集级重建，并可在线调整治疗偏差 |
| 7.13 | 图像匹配与复核工具提供多种模式 |
| 7.14 | Cone beam CT（锥形束CT）功能，可以生成DICOM3.0标准格式的CBCT图像，可用于TPS的靶区勾画和剂量重建应用。同时，也可以通过网络传输给其他工作站应用 |
| 7.15 | Cone beam CT模式下，扫描时间＜1min，图象重建时间＜2min |
| 7.16 | Cone beam CT模式下，扫描直径＞20cm（头部）及40cm（体部），并生成DICOM标准格式的CBCT图像 |
| 7.17 | 定位图象和实际摆位图象的比对功能，并可以通过网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能。可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的影像和数据回传给TPS |
| 8 | EPID系统 |
| 8.1 | 硬件要求 |
| 8.1.1 | 图像采集装置：采用可远程控制收缩的非晶硅平板型系统 |
| *8.1.2 | 图像采集器面积：≥41cm×41cm |
| 8.1.3 | 图像采集频率：≥10幅 / 秒 |
| 8.1.4 | 分辨率≥1024X1024 |
| 8.1.5 | 影像灰度值：≥15 bit |
| 8.1.6 | 等中心处像素空间分辨率：≤0.25mm×0.25mm |
| 8.1.7 | 具有防碰撞安全连锁功能 |
| 8.2. | 软件要求 |
| 8.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网，并集成和共享数据，可从网络获取参考图像 |
| 8.2.2 | 多种图像显示能力：可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像。 |
| 8.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强或优化处理 |
| 8.2.4 | 图像采集后关闭加速器的射线输出 |
| 8.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位 |
| 8.2.6 | 提供图像放大/缩小显示 |
| 8.2.7 | 提供图像编辑功能：包括大小、翻转、旋转、移动等 |
| 8.2.8 | 提供几何测量功能：距离、面积、角度等 |
| 8.2.9 | 提供栅格覆盖显示 |
| 8.2.10 | 提供统计直方图的计算和显示 |
| 8.2.11 | 可回放运动图像 |
| 8.2.12 | 可进行文字标注 |
| 8.2.13 | 提供自动定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |
| 8.2.14 | MLC显示：可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状 |
| 8.2.15 | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能 |
| 9 | 放射治疗计划系统 |
| 9.1 | 本系统用于设计制定三维适形以及调强放射治疗计划。 |
| 9.2 | 本系统的计算模型要求提供基于业界金标准的蒙特卡罗算法；并具有基于放射生物原理的计划优化引擎。 |
| 9.3 | 软、硬件配置要求：提供一套物理师工作站，两套医生工作站。 |
| 9.3.1 | TPS硬件要求配置该产品目前最新的硬件型号 |
| 9.3.2 | TPS服务器. 高性能X86架构服务器。 |
| 9.3.3 | 操作系统： Windows Server 2008 64位操作系统 |
| 9.3.4 | 服务器内存：≥128GB |
| 9.3.4.1 | 硬盘容量：≥600GB SAS/SATA驱动器 |
| 9.3.4.2 | 硬盘数量：≥2块（RAID1） |
| 9.3.4.3 | 中央处理器：双路英特尔至强CPU, 每路CPU内核数≥12 |
| 9.3.4.4 | 网络适配器≥100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 9.3.5 | 提供不间断电源, 电源容量≥1400VA，具有≥10分钟后备供电能力 |
| 9.3.6 | 提供彩色激光打印机A3/A4 |
| 9.4 | 网络结构 |
| 9.4.1 | 网络拓扑结构:以太网结构 |
| 9.4.2 | 网络数据传输速度≥1000Mbps |
| 9.4.3 | 网络物理连线材料:光纤电缆 |
| 9.4.4 | 网络协议:TCP/IP |
| 9.4.5 | 系统应能将上述数据以数字化方式存储，并能与其他计算机系统通过网络进行相关的数据传输。 |
| 9.4.6 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，能够进行逆向调强治疗计划设计。 |
| 9.4.7 | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。 |
| 9.4.7.1 | 系统能与支持DICOM3.0的CT、MR、PET等影像设备连接，并导出DICOM影像。 |
| 9.4.8 | 计算机接口数量≥5，并可根据需要进行扩充。 |
| 9.4.9 | 通过网络，可完成下列设备联网：（1）加速器；（2）多叶准直器系统；（3）治疗计划系统（包括逆向调强计划系统）；（4）EPID系统； |
| 9.5 | 计划系统软件要求： |
| 9.5.1 | 中标人负责对本次新购置直线加速器的特殊蒙卡算法的线束数据采集、拟合和输入。 |
| 9.5.2 | 轮廓勾画功能如下： |
| 9.5.2.1 | 具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能； |
| 9.5.2.2 | 提供智能三维自动勾画软件功能； |
| 9.5.2.3 | 逐层上、下复制和内插功能； |
| 9.5.2.4 | 快速创建和外放结构，多结构相加或相减； |
| 9.5.2.5 | 支持PET SUV的轮廓自动勾画； |
| 9.5.2.6 | 提供四维勾画功能：采用四维影像图集来创建轮廓； |
| 9.5.2.7 | 可将两个以上或4D图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP，最小密度投影MinIP，或平均密度投影 Average），这些特殊影像可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积； |
| 9.5.3 | 适形计划： |
| 9.5.3.1 | 自动或手动设置形状； |
| 9.5.3.2 | 在影像上编辑挡块、射野形状和MLC； |
| 9.5.3.3 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑； |
| 9.5.4 | 该软件系统的IMRT计划功能要求如下： |
| 9.5.4.1 | 多种函数模式： |
| 9.5.4.1.1 | 生物剂量函数模式；生物函数可用于肿瘤和串行以及并行危机器官； |
| 9.5.4.1.2 | 物理剂量函数模式； |
| 9.5.4.1.3 | 高/低剂量的百分体积约束； |
| 9.5.4.1.4 | 基于剂量体积的约束，可用于肿瘤和正常组织优化； |
| 9.5.4.2 | 优化方式： |
| 9.5.4.2.1 | 可以自动定义优化函数作用的区域，从而无需勾画辅助器官即可优化没有勾画的区域的剂量； |
| 9.5.4.2.2 | 可定义剂量过渡区； |
| 9.5.4.2.3 | 可将优化函数作用区域用图形显示出来； |
| 9.5.4.2.4 | 当优化靶区时，用约束性优化工具来保证所有危机器官达到目标； |
| 9.5.4.2.5 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官； |
| 9.5.4.2.6 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作； |
| 9.5.4.2.7 | 子野形状优化（SSO）能够改善计划的质量和子野执行效率； |
| 9.5.4.2.8 | 具有autoflash margin功能，能够智能考虑表浅移动靶区的剂量分布； |
| 9.5.5 | 计算方式： |
| 9.5.5.1 | 要求至少提供三种不同的光子线剂量算法； |
| 9.5.5.2 | 光子线提供蒙卡算法或等同于蒙卡精度算法 |
| 9.5.5.3 | 电子线提供蒙卡算法或等同于蒙卡精度算法； |
| 9.5.5.4 | 可将第三方其他算法的计划导入到入到本次购置的TPS使用蒙特卡洛算法重新计算。 |
| 9.5.6 | CT模拟功能： |
| 9.5.6.1 | 多方位重建视图：能生成任意方位剖面的重建； |
| 9.5.6.2 | 生成的DRR要求： |
| 9.5.6.2.1 | DRR重建矩阵≥CT扫描矩阵(≥512×512)； |
| 9.5.6.2.2 | DRR可在任意方向平面生成； |
| 9.5.6.2.3 | 显示骨和软组织的最大密度投影差异； |
| 10.5.6.2.4 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和port随射野变化而更新。 |
| 10.5.6.3 | CT模拟实现方式：可移动激光灯和定位系统。 |
| 9.5.7 | 外照射计划显示要求： |
| 9.5.7.1 | DVH计算和显示； |
| 9.5.7.2 | 快速查找剂量的热点和冷点位置； |
| 9.5.7.3 | 定制等剂量线显示模板； |
| 9.5.7.4 | DVH实时更新； |
| 9.5.7.5 | REV(Room's-Eye-View )视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者； |
| 9.5.7.6 | 按需要定制显示窗口模板。 |
| 9.5.8 | 支持适形及调强功能。 |
| 10 | 肿瘤信息管理系统要求 |
| 10.1 | 提供一套肿瘤信息管理系统 |
| *10.2 | 支持与目前主流放疗设备的接入，应包含：医科达、瓦里安各型号直线加速器和Tomo、射波刀等（须提供技术白皮书等证明材料）。 |
| 10.3 | 操作系统和数据库正版软件要求：所有运行于服务器和工作站的软件必须是正版软件，在交货时，应提供所有软件的安装光盘、软件许可证、原厂技术文档及详细使用说明。 |
| 10.4 | 软件用户操作界面须为中文 |
| 10.5 | 投标方应提交本项目的网络拓扑结构图 |
| 10.6 | 新增硬件配置 |
| 10.6.1 | 提供一台X86架构服务器 |
| 10.6.1.1 | 中央处理器：英特尔四核至强处理器 |
| 10.6.1.2 | 内存：≥32GB，DDR-1333 内存带ECC |
| 10.6.1.3 | 驱动器≥1.8TB |
| 10.6.1.4 | 网络适配器≥100M/1000M 自适应以太网网络适配器 |
| 10.6.1.5 | 操作系统：微软Windows Server 2008 64位英文版本 |
| 10.6.1.6 | 数据库：微软 SQL Server 2008 64位英文标准版本 |
| 10.6.1.7 | 保修：提供原厂上门服务 |
| 10.6.2 | 新增≥1台加速器治疗机工作站 |
| 10.6.2.1 | 中央处理器：英特尔酷睿i5处理器及以上 |
| 10.6.2.2 | 内存：≥8GB |
| 10.6.2.3 | 硬盘：≥500GB |
| 10.6.2.4 | 操作系统：提供正版Windows 7操作系统 |
| 10.6.2.5 | 配置一块≥24”液晶显示器，显示分辨率达≥1920x1080 |
| 10.6.3 | 新增≥1台放疗技师工作站 |
| 10.6.3.1 | 中央处理器：英特尔酷睿I5处理器及以上 |
| 10.6.3.2 | 内存：≥4GB |
| 10.6.3.3 | 硬盘：≥500GB |
| 10.6.3.4 | 操作系统：正版Windows 7操作系统 |
| 10.6.3.5 | 配置一块≥19”液晶显示器，显示分辨率≥1920x1080 |
| 11 | 质控质检设备 |
| 11.1 | 二维矩阵一套 |
| 11.2 | 固体水一套 |
| 11.3 | 晨检仪一套 |
| 11.4 | 剂量仪一套 |
| 11.5 | 等中心校准仪一套 |
| 11.6 | 温度、空气压力计一台 |
| 12 | 激光定位系统 |
| 12.1 | 三移动激光定位灯一套 |
| 12.2 | CT床板一套（根据现有CT定制） |
| 13 | 辅助定位设备 |
| 13.1 | 碳素纤维材料头颈肩体部固定底板 2套 |
| 13.2 | 碳素纤维材料乳腺固定底板（配合大孔径CT使用）或翼形板举肩固定架（无专用大孔径CT） 2 套 |
| 13.3 | 聚氨酯头枕 |
| 13.4 | 头膜 20片 |
| 13.5 | 颈肩膜20片 |
| 13.6 | 头颈肩膜20片 |
| 13.7 | 体膜20片 |
| 13.8 | 真空垫20片 |
| 13.9 | 标准测量水箱 一套 |
| 13.1 | 免洗胶片（EBT3 8*10） |
| 13.11 | 组织补偿胶30*30*1cm 30*30*0.5cm 4片 |
| 13.12 | 人体图章 一个 |
| 13.13 | 不锈钢恒温水箱 一个 |
| 13.14 | 电动真空泵（含专用接口） 一个 |
| 13.15 | 肿瘤靶区标记笔 10把 |
| 13.16 | 球形金属标记贴 一个 |
| 13.17 | 数字水平尺 一把 |
| 14 | 计量报警仪 |
| 14.1 | 个人计量报警仪 四台 |
| 14.2 | 固定式辐射报警仪 一台 |
| 14.3 | 固定式辐射报警仪 一台 |

三、技术服务要求：

*1、产品保修期：货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 72 个月。

2、设备安装、调试：免费在用户所在地对设备进行安装、调试、培训、技术协助等服务。

3、维修响应时间：在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后48小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报采购人备案，其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

4、零部件保障供应时间：常备所有维修所需零部件，现货供应，保证维修、维护时间为设备使用终身。

5、保修期内服务

5.1、每季度定期组织服务工程师对用户进行多种形式的访问活动（实地回访）。在巡访过程中对设备进行系统的维护，同时加强与用户的沟通交流，让用户熟练设备的使用和保养，强化回访的质量及实际效果，使用户达到能够全面了解设备部件实物、内部布局，熟练掌握设备的操作使用，解决设备出现的简单故障，最大限度地发挥设备的临床使用功能。

5.2、产品保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，提供免费维修或更换。

6、软件升级：产品保修期内，免费升级。

四、以上条款由招标人全权解释。

*五、对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

附页1                   招标代理服务费承诺书

承诺书号：

致：福建省智信招标有限公司

我们在贵司组织的医用直线加速器国际招标项目招标中投标（招标文件编号：1118-204fjzxzb001），如获中标。我们保证按招标文件的规定，以转账的方式，向贵方缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金或在设备买方付给卖方的中标设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：

授权代表签字：

投标人盖章：

地址：

邮编：                 电话：

传真：                 日期：

注：

缺少此承诺书将导致投标文件被拒绝。

附：招标代理服务收费标准：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

中标金额（万元）           收费费率标准

100以下                        1.50%

100~500                         1.10%

500~1000                        0.80%

1000~5000                       0.50%

附页2                       退回保证金授权函

致：福建省智信招标有限公司

我方参与项目编号为            的     （项目名称）     投标,

我方以         形式提供人民币          元投标保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.帐  号：

4.公司税号：

我方以       形式提供人民币          元投标保证金，当可以退回时，授权委托我司员工:       ,身份证号码:               至贵司，全权办理此项目投标保证金汇票退还事宜。请贵司给予办理。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：

投标人联系方式：

日期：         年    月     日

备注:当被授权委托人需至招标公司办理退保证金事宜时，将先与招标公司人员联系，将此函发至邮箱：zhixin02@126.com，内容包含公司全称、公司帐号、税号、所投标的编号及保证金金额，中标单位需增加项目合同的复印件，在确定的时间携带身份证原件，收据的原件前往办理。

招标文件中英文如有差异，以中文为主